采购需求调查问卷文件

- 项目名称：大型精密检测仪器采购项目

采购单位：广西农业职业技术大学

咨询机构：广西金证招标代理有限公司

二0二四年四月

目  录

第一章  采购需求调查公告	2

第二章  供应商须知附表	4

第三章  采购需求	7

第四章  采购需求调查响应文件格式	32

# 第一章  采购需求调查公告

广西金证招标代理有限公司关于大型精密检测仪器采购项目

采购需求咨询公告

各潜在投标人：

受广西农业职业技术大学的委托，为开展政府采购工作做好前期准备工作，我公司拟对该单位的“大型精密检测仪器采购项目”的采购需求和预算开展市场咨询工作，如贵公司有参与投标意向，请协助我们开展咨询工作，并就咨询内容给予反馈。

一、采购需求和预算咨询内容包括：

1、投标人的营业执照副本复印件；

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明；

3、对招标项目的单价和总价进行报价；

4、相关行业发展情况  （产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述，格式自拟）；

5、产品市场供给情况以及供货周期  （格式自拟）；

6、同类招标项目历史成交信息 （格式自拟）；

7、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

8、影响供应商报价和项目实施风险的因素 （格式自拟）；

9、是否能提供生产厂家授权、承诺等证明材料，请描述相关情况（选用进口产品时提供，格式自拟）；

10、其他相关情况（格式自拟）。
二、获取方式:网上下载。本项目不发放纸质资料，投标人可自行在广西金证招标代理有

限公司网（www.gxjzzb.com）下载采购需求调查问卷文件。
三、网上查询地址：

广西金证招标代理有限公司网（www.gxjzzb.com）。

四、如有意参与本项目，请于2024年5月6日18:00前将上述采购需求材料（盖公章的PDF文件1份和可修改WORD文件1份）发至gxjzzb202005@163.com邮箱。

联系人：许工、陶工

联系电话：0771-5509136
电子邮箱：gxjzzb202005@163.com

广西金证招标代理有限公司

2024年4月26日

# 第二章  供应商须知附表

供应商须知附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：大型精密检测仪器采购项目 |
| 2 | 报价及费用：报价应包含所需的一切费用 |
| 3 | 响应文件份数：盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）发至gxjzzb202005@163.com邮箱 |
| 4 | 响应文件电子版要求：盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）。电子文件命名方式：项目名称+公司名称 |
| 5 | 递交截止时间及地点：供应商应于2024年5月6日18:00前将参加调查的供应商将盖公章的PDF文件1份和可编辑WORD文件1份）发至gxjzzb202005@163.com邮箱。 |
| 6 | 响应文件装订要求：供应商应按本采购需求调查问卷文件规定的格式和顺序编制、装订响应文件并标注页码，以免导致响应文件内容不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容。 |
| 7 | 响应文件的组成： 一、供应商资料要求 1、投标人的营业执照副本复印件； 2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明； 3、对招标项目的单价和总价进行报价； 4、相关行业发展情况（产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述，格式自拟）； 5、产品市场供给情况以及供货周期 （格式自拟）； 6、同类招标项目历史成交信息 （格式自拟）； 7、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况； 8、影响供应商报价和项目实施风险的因素 （格式自拟）； 9、是否能提供生产厂家授权、承诺等证明材料，请描述相关情况（选用进口产品时提供，格式自拟）； 10、其他相关情况（格式自拟） 提醒： 1.以上材料应逐页加盖单位公章。 2.供应商响应文件应当包含以上内容。 |

# 第二章  采购需求

特别说明：大型精密检测仪器采购项目需求参考同类项目的采购需求进行制定，供应商可根据实际情况并结合自身的经营情况及特点，对采购需求进行认为有必要的增加、删除、修改等，并予以说明，相应的增加、删除、修改等内容将作为制定正式采购需求的重要参考依据，谢谢合作。

大型精密检测仪器采购项目采购需求

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求（根据项目实际情况填写内容）

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）服务项目中伴随货物的，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章附件1），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文行业件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子公章），否则投标文件作无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法和评标标准”。

2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3.如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

4.本项目各标段对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

1分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-嗅闻-质谱联用仪 | 1套 | 一、工作条件： 1.电源：220V，50Hz； 2.温度：操作环境20˚C -35˚C； 3.湿度：操作状态25-50%，非操作状态20-80%。 4.仪器具备ACT认证，具备绿色实验室标识，实现实验室效率、生产力和可持续性的相互联系，助力实验室可持续发展目标，以应对碳中和的节能化实验室变化要求。(现场安装调试作为验收指标) 二、气相色谱系统功能要求： 1.色谱性能：保留时间重现性<0.008%或<0.0008min，峰面积重现性 < 0.5% RSD； 2.最多可同时安装：不少于2个进样口，4个检测器； 3.系统采用最新的微通道EPC架构，防止颗粒物、水汽和油等气体污染物，提高仪器可靠性和使用寿命； 4.压力控制精度：0.001psi； 5.最多可安装不少于8个EPC模块，可控制不少于19个EPC通道； 6.对毛细管柱的 EPC 支持4种色谱柱流量控制模块：恒定压力、梯度压力（三个梯度）、恒定流速或梯度流速（三个梯度）、计算色谱柱平均线速度； 7.标配大气压和温度补偿，保证分析结果稳定性； 8.具有不小于7 英寸电容式触摸屏界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，可通过触摸屏直接控制GC主机和自动进样器； ▲9. 在不启动色谱工作站的情况下，可从任意终端（包含平板电脑、笔记本电脑或手机）的浏览器直接远程访问控制仪器，编辑GC方法和序列（作为验收指标，验收时需现场演示）； ▲10.具有至少5个气相色谱柱智能钥匙接口和3个USB 端口（现场安装调试作为验收指标）； 11.独立加热区（不包括柱温箱）：不少于8个（2个进样口、3个检测器和3个辅助），第三/第四个检测器可位于进样口或辅助区域的任何可用区域； 12.可设置休眠模式（能够节省仪器待机时的耗电量和气体消耗量）和唤醒模式（使系统准备好进行高通量进样）交替运行； 14.具有自动检漏功能，仪器能够准确自动判断漏气位置，无需人工手动检测； 15. 早期维护反馈 (EMF)：不少于30种计数功能（可在远程浏览器界面和仪器触摸屏上显示查看，验收时现场逐条演示），以用于跟踪各种进样口、检测器和自动进样器参数以及消耗品的使用情况。 三、柱温箱技术指标要求： 1.适用温度范围：环境温度+4℃~450℃； 2.温度设定精度：0.1℃； 3.最大升温速率：不低于120℃/min； 4.最大运行时间：不低于999.99min； 5.程序升温：不低于20阶21平台，可程序降温； 6.从450℃降温到50℃，时间≤3.5min； 7.温度波动：室温每波动1℃，柱温箱的温度波动<0.01℃。 四、惰性分流/不分流进样口： ▲1.最大分流比：不低于12400:1，可在软件界面实时编辑（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）； 2.最高温度400℃； 3.具备载气节省模式，可减少气体消耗量，且不影响分析性能； 4.具备电子隔垫吹扫流量控制功能，可消除鬼峰； 5.扳转式进样口密封系统：无需工具、无需拆卸螺丝，能够在 30 秒内快速更换进样口衬管，方便使用和维护； 6.总流速设置范围： N2：0–500 mL/min； H2或He：0–1250 mL/min； 氩气/甲烷：0–200 mL/min。 五、多功能进样系统： ▲为保证使用的流畅性和售后服务的方便性。要求该多功能进样系统可以用所配套的气相色谱质谱联用仪控制软件一体化操作自动化进样系统（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）。导轨长度：≥120cm，可实现液体自动进样、顶空自动进样、固相微萃取进样等多种功能。 1.液体进样模块： 1.1样品位：≥160位（2ml样品瓶）； ▲1.2进样体积：注射器进样范围：1µL-1000µL，实现从1uL-1000uL不同的样品进样体积；配1mL注射器后期备用； 1.3 具备液体标准进样、快速进样、三明治进样以及大体积进样的注射技术； 1.4 进样速度：0.1-100μL/s，填充速度：0.1-100μL/s，进样及针清洗可分别设定，样品及溶剂也可分别设定； 1.5 液体进样重现性：相对标准偏差RSD< 2% (烷烃类C14, C15, C16, 1 uL分流模式)。 2.顶空进样模块： 2.1顶空样品处理量：≥42样品位（10/20ml样品瓶容量）； ▲2.2 6位2mL、10mL和20mL瓶的加热振荡搅拌器：35-120℃，1℃温度增量；振荡速度：250-700rpm；可同时加热并带有磁力搅拌功能，全部过程实现软件控制。可选择在加热振荡器中取样或直接在托盘取样；（投标时提供软件截图证明，现场验收需要演示证明）； 2.3加热温度：35-120℃，1℃温度增量； 2.4.注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计； 2.5顶空注射器加热温度：35-150℃。 2.6 顶空进样重现性：相对标准偏差RSD< 2% (异辛烷10μL（20mL瓶），500μL进样)。 3.固相微萃取进样模块： 3.1样品处理量：≥42样品位（2/10/20ml样品瓶容量）； ▲3.2 同时具有：振荡，搅拌，萃取三种功能模式；（投标时提供软件截图证明，现场验收需要演示证明）； 3.3加热温度：35-120℃，1℃温度增量； 3.4液体、顶空SPME两种萃取模式；； 3.5 衍生化可在萃取前或者萃取后进行，衍生化最长时间可达24小时； 3.6 萃取过程可选择在加热振荡器或直接在托盘进行。 ▲4.升级和扩展功能： 4.1可升级与多功能进样系统同品牌的热脱附模块，可进行气体、液体、固体、磁力搅拌子的直接热脱附； 4.2可升级与多功能进样系统同品牌的动态顶空模块，可以自动完成多管捕集-动态顶空、完全蒸发-动态顶空等不同的动态顶空方法； 六、四极杆质谱仪部分技术指标要求： 1.离子源：配置EI源，独立控温，最高温度可到350℃； 2.气质接口温度: 独立控温，最高温度可到350℃； 3.质量数范围：0.6-1091u； ▲4.离子化能量：5-240eV，可在软件界面实时编辑；（投标时提供软件截图证明，现场验收需要演示证明）； ▲5.无损双灯丝设计，灯丝受长效保护，提高灯丝寿命，灯丝电流：0-310uA； ▲6.四极杆质量分析器：石英镀金共轭双曲面四极杆（非金属钼型），能独立控温，可通过软件设定四极杆温度，至少可控温至150℃（投标时提供软件截图证明，现场验收需要演示证明），如果是采用预四极杆等落后设计方式，则视为不满足； ▲7.质量准确度：OFN单同位素出现在 m/z 271.987±0.005处； 8.谱图准确度：不低于99.0%； 9.质量稳定性：优于0.10 u/48小时； ▲10.仪器检测限指标（验收指标）及灵敏度：IDL: ≤10 fg ，100fg OFN 连续8次进样，99%置信水平下分析计算而得，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm； ▲11.信噪比：1μL 1pg/μL八氟萘针对标称质量数为 272.0 u 的离子在 50 - 300 u 范围内扫描，信噪比大于 5000:1，所有测试中使用的色谱柱规格必须为 30 m × 0.25 mm, 0.25 μm； 扫描功能:全扫描(Full Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、全扫描和选择离子同时扫描（SIM/SCAN）、轮廓图扫描（Profile）； 嗅觉检测系统： 1.具有惰性化的传输线，长度约 ≤70 cm，内径约 0.1-0.2 mm可选，最高温度达340 ℃。 2.独立的混合腔，可加热，避免高沸点物质冷凝。 3.可分流，分流比可以调节。 4.采用圆盘分流工艺，拥有减少/消除死体积的技术。 ▲5.独立的加热控制模块，并具有传输线和嗅闻口两个单独的加热单元，并通过独立的控制单元设置加热参数。（现场验收需演示证明）。 6.传输线温度范围：约50 ℃ - 340 ℃，控温精度要求 ≤0.1 ℃。 ▲7.混合腔温度范围：约50 ℃ - 250 ℃，控温精度要求 ≤0.1℃。 8.可设置程序升温程序，升温速率可调。 ▲9.配有专用计算软件，可根据色谱柱长度、内径、温度、载气、线速度、柱尾压等条件，设定分流比及所需连接柱长度，以保证不同检测器同时检测到同一物质。（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明） 线速度调节范围：20-40 cm/s；柱尾压调节范围：10-50 kpa；接口通道数量 ≥4，通道包括：色谱柱通道、主机通道、MS通道、检测器通道等；（投标人在投标文件中须提供接口通道实物图作为佐证材料） 11.加热辅助气，保证操作者快速嗅闻到气味物质，辅助器压力约为 4 bar，氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约 60-70 mL/min，氮气约 48-52 mL/min。 12.加湿系统，提供舒适的湿度，保证操作者安全舒适的感官评价；加湿气体压力为约4 bar，氦气或氮气可选，流速分别为：氦气约10-15 mL/min，氮气约7-12 mL/min。流路控制：配备质量流路控制器。 ▲13.嗅闻记录软件可与色谱软件同步，记录气味物质出峰时间、气味强度等，使用声音识别软件对峰自动标记，将操作者的感受以完整的文件记录。嗅闻图谱可以和色谱图重叠，以便轻松识别气味化合物。（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明） ▲14.为了方便售后和应用支持，要求配套与嗅觉检测系统同品牌的风味物质数据库， 用于鉴定气相色谱图中的风味化合物或查询化合物的风味特征和描述。使用不同品牌的第三方数据库视为不满足。 15.可与气相色谱/质谱联用仪有良好的连接（要求接口在侧面）； ▲16.嗅觉检测系统的操作软件可以完全嵌合在气相色谱/质谱联用仪工作站中，即通过气相色谱/质谱联用仪工作站中的下拉菜单可以选择并且控制嗅觉检测系统的操作软件（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）； 八、风味物质专用数据库： ▲1.该数据库非气相色谱/质谱联用仪的NIST库或数据包，为独立专业的风味物数据库软件，其中包含风味化合物数量：≥10000种，风味化合物信息条目（如化合物名称、分子量、RI保留指数、分子结构式和CAS号等）≥100000条，且标注气味特征（现场验收需提供制造商证明文件）； ▲2.数据库中的每种风味化合物具有可溯源科技期刊功能，软件上可查看包括期刊名称、发行年份、作者、题目以及页码等信息；（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）； ▲3.能够通过保留指数（RI）进行搜索，并通过两种或以上不同极性色谱柱上的RI进行二维交叉搜索（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）； 4.具有解卷积功能，能够识别共流出化合物； ▲5.具有气味特征反搜索功能，可以使用感官评价结果（气味特征和表达）和搜索目标化合物是否存在于TIC上来进行搜索（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明）； 6.基于一维/二维RI保留指数来提高化合物定性的准确性 7.RI交叉搜索功能，能够通过二维GC上的不同极性色谱柱上得到的RI进行交叉检索 ▲8.该数据库为独立运行软件，要求数据库既能独立运行，又具有集成能力，能够嵌入配套的气相色谱质谱联用仪的未知物分析软件中，形成联合检索或批量检索能力。（投标人在投标文件中须提供此项参数功能的软件截图作为佐证材料，现场验收需要演示证明） 九、数据处理系统： 1.软件：气质串接软件同时包含中文和英文两种软件； 2.智能预警软件和早期维护提醒：NEW Smart Alerts 智能预警软件监控仪器运行状况并提供基于电子邮件的警报；Early Maintenance Feedback 早期维护提醒功能，监控仪器运行状况，提醒更换关键耗材； 3. 通用谱库：NIST 20谱库和化学结构式库（包含超过30万种化合物的 35 万幅EI谱图以及13.9万种化合物的气相色谱方法/保留指数库）； 十、配置要求： 1、气相色谱仪主机，1套； 2、惰性分流/无分流进样口，1个； 3、质谱接口，1个； 4、多功能进样系统1套，包含： 4.1主机部分 4.1.1、1200mm三维机械臂主机， 1个 4.1.2、控制软件，1套 4.1.3、GCMS专用适配支架，1个 4.2、液体进样模块，1个 4.2.1、通用型针座（USM) ，1个 4.2.2、样品盘支架，1个 4.2.3、10uL微量进样针，2支 4.2.4、54位2mL样品盘，3个 4.2.5、4位10mL清洗模块 ，1个 4.3、顶空模块、固相微萃取（SPME）模块，1个 4.3.1、加热，搅拌和振荡多功能孵化器，1个 4.3.2、固相微萃取针座，1个 4.3.3、顶空针座，1个 4.3.4、2.5mL顶空针 ，2支 4.3.5、不同填料萃取头套装（7um PDMS / 30um PDMS / 100um PDMS / 85um Acrylate / 95um Carbon WR），1套 4.3.6、SPME专用隔垫100个/包，1包 4.3.7、20mL磁吸瓶和瓶盖100个/包，1包 5.质谱仪主机，1套； 6.嗅觉检测系统ODP，1套 7.风味物质专用数据库，1套 8.NIST最新版谱库，1套； 9.原装工作站软件，1套； 10.工作站硬件，1套； 11.气相色谱起始工具包，1套； 12.色谱柱安装专用工具，1个； 13.色谱柱： 13.1 DB-WAX柱，60 m，0.32 mm，0.25 um，1根； 13.2 HP-5MS超高惰性柱30m，0.25 mm，0.25um，1根； 13.3 DB-5MS 60m，0.25mm，0.25u，1根； 14.不粘连BTO进样隔垫（50/包），1包； 15.不粘连衬管O形圈（10/包），1包； 16.密封垫圈（适用于0.1–0.25 mm的色谱柱，10/包），1包； 17.超高惰性衬管（分流/不分流，5/包），1包； 18.备用真空泵油，2瓶； 19.备用离子源灯丝，1包； 20.大容量氦气捕集阱，1套； 21.UPS不间断电源（10KVA，断电续航1小时），1套； 22.高纯氦气钢瓶（含减压阀），1套。 |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.中标供应商交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.中标供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标供应商需自行清理至校外。 |
| 保密要求 |  |  |  | 项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。 |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 50 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |
| 验收要求 |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（原件或复印件）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.采购单位验收程序分为预验收、正式验收两个阶段。在预验收阶段，采购人有权要求对产品进行测试，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足，采购人有权不予接收；如中标供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务、货物产品，则不予通过验收，采购人对供应商的履约保证金不予退还，并且保留追究供应商相关法律责任的权利。采购人有权邀请本项目其他投标人参与预验收工作。 4.合同条款有其他要求的按其要求。 |
| 付款条件 |  |  |  | 1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按交付验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内支付相应款项。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2.中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后无息退付。 |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| ▲进口产品 |  |  |  | 一、进口产品说明： ☑本分标所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采用进口产品投标时，供应商非生产厂家的，投标文件中必须提供投标产品生产商（或国外生产厂家驻国内代表机构）出具的产品授权书原件、售后服务承诺书原件以及产品保证供货证明原件，否则投标无效。 □本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |

- 2分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高效液相色谱三重四级杆质谱联用仪 | 1套 | 11 总要求 1.1 工作条件及安全性符合中国境内有关标准或规定要求。 2 液相色谱系统 2.1 输液泵：二元高压梯度泵 ▲2.2 输液泵耐受压力：≥15000psi 2.3 输液泵流量设定范围：0.001-10.0mL/min，步进0.0001mL/min（在软件上可设置） 2.4 输液泵流量精度：≤0.06%RSD 2.5 柱温箱温度设定范围：室温-10℃～80℃ 2.6 柱温箱温度显示精度： 0.1℃ 2.7 柱温箱容量：同时可放置≥6根25cm色谱柱 2.8 进样量设定范围：0.1μL-50μL ▲2.9 进样器样品瓶数目：＞150位(1.5ml—2ml样品瓶)，且兼容微孔板。 2.10 进样器进样准确度：<±1% 2.11 进样器交叉污染：< 0.0015% 2.12 柱塞冲洗：标配自动清洗柱塞装置 2.13 在线脱气机：5个独立通道 3 质量分析器类型:三重四极杆； 3.1 离子源 3.1.1 配备独立的插拔式的电喷雾离子源（ESI）和大气压化学离子源（APCI），非复合源。ESI及APCI喷针可1分钟内插拔式互换，ESI源及APCI源的快速更换无需放空质谱真空系统，并且采用90度垂直喷雾设计，以保障离子源具有较好的耐脏性能。 ★3.1.2 ESI源耐受最大流速≥3mL/min（不分流的情况下）；投标时提供农药多菌灵在不同流速：0.4，0.8，1，2，3mL/min下，灵敏度不损失（响应信号偏差不大）的谱图数据；APCI 源耐受最大流速≥3 mL/min（不分流的情况下），投标时提供阿苯达唑在不同流速：0.4，0.6，1，2，3mL/min下，灵敏度不损失（响应信号偏差不大）的谱图数据。 ▲3.1.3 离子源采用两路辅助加热雾化气，以助于获得更好的离子化效率。辅助加热气温度≥720℃（软件可以设定且使用的温度），且可根据化合物特点进行加热气温度的优化，提高雾化效率和离子化效率，适应宽流速范围，减少离子抑制效应。（投标时需提供软件温度设定截图界面。中标人需在中标公示期内向采购人现场演示操作软件的温度设定和运行的数值证明，不能满足或不能提供的视为无效应标） ▲3.1.4 离子源接口(大气压-真空界面，即离子传输系统)：采用360度（允许±5%偏差）反吹气装置的一级锥孔结构，仪器内部无第二级锥孔结构、无毛细管或其他任何引流管路传输设计。（投标时提供结构图或者实体图，并标注出锥孔。中标人需在中标公示期内向采购人提供实物以进行验证，不能满足或不能提供的视为无效应标） ★3.1.5 离子源内有主动负压抽气设计，加速废气、液滴及其他中性分子排出，保证离子流的稳定，保证大批量进样离子源的无污染。（投标时需提供结构图） 3.1.6 离子传输方式：采用高压离子聚焦技术，聚焦压力≥7.5 mtorr，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率。 ★3.1.7离子源不同温度对灵敏度的影响：在其他条件不变的前提下，在300-750℃范围内，测定喹乙醇随着离子源温度升高灵敏度升高的数据。（投标时提供至少三个温度点下的谱图数据，其中必须包含650℃和750℃温度点。） ▲3.2 采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气，无需氩气或其他额外气源，以节省实验成本和提高方便性。（投标时提供使用文献或者安装使用说明书等证明材料） ▲3.3 串联质谱碰撞池技术:采用≥90°的拐弯非直型碰撞池设计，且具有线性加速技术；碰撞池不需要加热，以防止加热产生的老化;（投标时须提供结构图或者实体图，中标人需在中标公示期内向采购人提供实物以进行验证，不能满足或不能提供的视为无效应标） 3.4 质量分析器：采用弹性系数小的陶瓷镀金材质（投标时提供图片证明），保证长时间的稳定性。 ★3.5 检测器：采用脉冲电子倍增器非光电倍增器，无信号模拟过程，保证低浓度水平检测重现性和准确性。 3.6 真空系统：特殊设计的机械泵和长寿命涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，具有自动断电保护功能。 3.7 三重四极杆扫描：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描。 ★3.8 质谱兼容扩展性：为满足不同样品检测需求，要求质谱主机具备连接同一厂家的高效毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统，投标时提供毛细管电泳分离和电喷雾离子化系统的型号及彩页介绍。 3.9 质谱系统的性能 3.9.1 四级杆扫描质量范围(m/z)：5-1250。 3.9.2 四极杆扫描速度：＞11000 amu/s。 3.9.3 MRM最小驻留时间：1ms。 3.9.4 线性范围：≥6个数量级。 ▲3.9.5 ESI+灵敏度：1 pg 利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），信噪比≥1500000:1；ESI-灵敏度：1pg 氯霉素信噪比≥1500000:1 (RMS) ，IDL仪器检出限 1.4fg（以5fg氯霉素柱上进样重复性计算）；全套仪器不经过改造，直接测定，具有较低的全氟或多氟化合物本底值（低于方法的检出限）；能满足25种以上全氟化合物不经过前处理，在50μL直接进样的方式下仪器对全部化合物的检出限≤50 ng/L。 ▲3.9.6 基质样品灵敏度：取肌肉组织提取基质900µL，加入100 µL浓度为0.05ppb的氯霉素工作溶液，配置成0.005ppb的基质样品，进样20μL至质谱，液相流速设定为0.5 mL/min（为确保分析稳定性，要求流速不分流全部进入质谱），MRM离子对为m/z321与152，分辨率设置为0.6-0.8 amu（FWHH），要求基质样品的信噪比≥20（S/N）。 3.9.7 仪器重现性：5ppb 和 50ppb 的利血平连续5次进样CV＜2%。 3.9.8 信噪比真实性要求：分别测量50fg、100fg、200fg、500fg柱上量的利血平，要求其回归系数R＞0.99。 ★3.9.9 正负离子稳定时间（切换速率）：≤5 ms，正负切换和单一极性模式下检测，灵敏度不下降。（投标时需提供软件设定截图。中标人需在中标公示期内向采购人现场演示操作软件的设定证明，不能满足或不能提供的视为无效应标） ★3.9.10 仪器后续可加配升级具有以下扫描模式：全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描(SIM)、选择反应扫描(SRM)、多反应监测扫描(MRM)、混合扫描(Mixed Scan Mode) 、增强全扫描（EMS）、增强子离子扫描（EPI）、增强多电荷扫描（EMC）、增强分辨率扫描（ER）。（中标人需在中标公示期内向采购人现场提供模拟加配后的功能演示，不能满足或不能提供的视为无效应标） ★3.9.11 仪器后续可加配3000种以上化合物的增强子离子谱库。（中标人需在中标公示期内向采购人现场提供模拟加配后的数据库演示，不能满足或不能提供的视为无效应标） 3.9.12 仪器后续可升级复杂基质下高选择性MRM3定量分析，5pg利血平,母离子609，驻留时间设为20ms，子离子397，二级子离子365，S/N＞300：1，由于源内解离（source-CID） 没有选择性，因此任何源内解离数据均不应被看做满足此项指标。 ▲3.9.13 扫描速度为50amu/s时，分辨率≥9000；动态线性范围：莱克多巴胺柱上进样，浓度为0.05、0.1、0.5、2、10、50μg/L的标准曲线，每个浓度点只进样一次，多重反应监测扫描模式m/z 302/164，拟合标准曲线，要求标准曲线每个浓度点均满足偏差≤10%，且不分段线性相关系数r＞0.999。多重反应监测扫描稳定性：ESI+和ESI-下，采用多重反应监测定量分析扫描模式，检测离子对的相对丰度，用与最强离子对的强度百分比表示，当离子比在50%-100%之间，容许相对标准偏差在±20%之间。 4 软件系统 4.1自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量。 4.2 软件同时控制液相、质谱，能自动地确保系统待用、进行质量校正；能自动优化分析 目标物，自动建立 MRM 的定量分析参数，达到最佳检测限。 4.3 能提供“及时”定量数据质量监测，以确定 QC 或空白样品是否落在用户指定的误差范围内。 ★4.4 配置MRM化合物方法数据库，高质量的方法包数据库中包含中英文，分类、CAS号、离子对、加和离子、质谱去簇电压、碰撞电压等信息，且库内物质种类超过4000 种农药、兽药、食品添加、非法添加、营养成分、毒物、食品药品包材等常见检测项目。以利于扩项参数优化时更快速完成方法建立。数据库（方法包）终身免费升级。 4.5 配备数据独立专业定量分析软件，具备大规模处理数据的能力，可以在同一界面对成百上千个数据分析，并同一界面对每个需要分析的化合物进行分析，自动积分定量处理。 ▲4.6可选择包括中、英文在内的至少5种语言的操作界面。（中标人需在中标公示期内向采购人现场提供软件此功能界面展示，不能满足或不能提供的视为无效应标） 5 氮气发生器：专用于 LC/MS/MS 的高集成气源，满足 LC/MS/MS 的安全运行要求。 5.1 采用超细化中空纤维膜分离技术。 5.2 独立三路气设计。其中氮气流速：0-15L/min，出口压力0-80psi，零级空气流速：0-22L/min，出口压力0-110psi，干燥空气流速：0-25L/min，出口压力0-80psi。 5.3 氮气纯度高达99.9%。 5.4 内置20L大容量的储气罐，保证空压机停歇散热时间，降低空压机启停频率，提高空压机的使用寿命。 5.5 仪器内置强力除水干燥模块，双级除水设计，除水干燥能力更强。从而确保氮气露点低至-40℃。内部设计有蓄水、排水系统，排水效率高，有效防止液态水进入氮气膜。 6 UPS稳压电源：功率≥6KVA， 续航≥2小时 ▲7 若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件，并加盖投标人公章。 8 以“▲”标示的内容为实质性指标；以“★”标示的内容为重要指标。 四、配置 1. 三重四级杆质谱仪主机1套 2. 机械泵1套 3. ESI和APCI离子源 1套 4. 仪器控制系统（含工作站，配置满足（或相当）：W-2245 8 核心处理器，2*1TB固态硬盘，32GB内存）、数据处理软件以及输出系统 1套 5. 高压二元梯度泵1套 6. 自动进样器 1套 7. 柱温箱 1套 8. C18色谱柱（1.8um～2um或相当，2.1*100cm长） 2根 9. 泵油 2瓶 10. ESI喷针 6根 11. APCI喷针1根 12. 样品瓶（含盖子） 500个 13. 溶剂瓶（含盖子）1000ml，4个透明1个棕色 14. 调谐液 1套 15. 配套氮气发生器 1套 16. UPS稳压系统 1套 |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.中标供应商交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.中标供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标供应商需自行清理至校外。 |
| 保密要求 |  |  |  | 项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。 |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 50 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |
| 验收要求 |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（原件或复印件）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.采购单位验收程序分为预验收、正式验收两个阶段。在预验收阶段，采购人有权要求对产品进行测试，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足，采购人有权不予接收；如中标供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务、货物产品，则不予通过验收，采购人对供应商的履约保证金不予退还，并且保留追究供应商相关法律责任的权利。采购人有权邀请本项目其他投标人参与预验收工作。 4.合同条款有其他要求的按其要求。 |
| 付款条件 |  |  |  | 1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按交付验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内支付相应款项。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2.中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后无息退付。 |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| ▲进口产品 |  |  |  | 一、进口产品说明： ☑本分标所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采用进口产品投标时，供应商非生产厂家的，投标文件中必须提供投标产品生产商（或国外生产厂家驻国内代表机构）出具的产品授权书原件、售后服务承诺书原件以及产品保证供货证明原件，否则投标无效。 □本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |

- 3分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术规格 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1台 | 技术规格 1.仪器应用要求 本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、药品、生物样品、化工材料分析。 2.仪器工作环境 2.1工作环境温度：15-30℃. 2.2工作环境湿度：<80% (无冷凝) 2.3 电源：单相200-240V，50 Hz 3. 仪器技术要求: 3.1 仪器硬件 ★3.1.1为了能够在碰撞反应池之中或之前端引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆的仪器。 3.1.2雾化器：提供具有耐高盐和耐HF酸的雾化器。 ★3.1.3雾化室：为了减少基体溶剂的引入量，抑制多原子离子干扰物的产率，同时消除温度波动对稳定性的影响。产品应配备具有半导体制冷功能的小体积旋流型雾化室，制冷能力应<-8℃，且制冷温度越低越好。 3.1.4蠕动泵：最高可调转动速度45rpm（每分钟45转）的四通道蠕动泵系统，以加快样品的引入和冲洗速度，使仪器具有更高的分析效率，同时保证更强的进样拓展能力；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀。 ★3.1.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。 3.1.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。 ★3.1.7等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。 3.1.8气路部分均采用高精度的质量流量计控制（包括冷却气、辅助气、雾化气、稀释气）。稀释气可通入氩气、氧气、氮气、甲烷等气体改善等离子体性能。 3.1.9气体稀释：采用1000mL质量流量计控制，具有低、中、高氩气稀释模式及设定稀释系数配置需含有处理各种样品，最高可直接分析25%饱和食盐水，在创建方法时由用户进行直观选择，每种氩气稀释模式可实现自动参数优化，无需手动调谐，提供不同稀释模式软件截图证明。 ★3.1.10离子源：为获得更高的等离子体中心通道温度提高样品的离子化效率，仪器应采用27.12 MHz工作频率驱动的自激式全固态RF发生器；功率在500-1600W范围内连续可调，调节精度0.5W，功率范围越宽越好；发生器具变频技术以实现快速匹配功能，具备直接分析白酒等有机物样品的能力。（验收需展示，否则不予验收） 3.1.11具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术，保证仪器最佳性能的同时减少不必要的消耗品—屏蔽炬。（对使用屏蔽炬技术的产品，需配备10套屏蔽炬以备更换。） ★ 3.1.12接口：镍制样品锥和截取锥组成的接口，要求锥数量≤2个，为防真空度下降过多影响灵敏度，要求在保证灵敏度的前提下锥孔径尽可能小，采样锥孔径≤1.1mm，截取锥孔径≤0.5mm。 3.1.13 正交离子偏转聚焦系统：该系统应具备两个功能： 3.1.12.1为避免分析腔内碰撞反应池和质量分析器的样品沉积，仪器应在接口后部配置一套正交离子偏转聚焦系统。通过电场作用使样品离子产生90°偏转并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音；中性粒子和光子应通过分子泵排出而无需采用任何挡板技术阻挡，避免后期对该系统的维护； 3.1.12.2该偏转聚焦系统应具备抑制离子束展宽的功能。可在系统内形成空间三维电场分布，保证样品离子在进行90°偏转的同时实现三维方向的离子束聚焦，抑制空间电荷效应带来的展宽，提高样品离子的传递效率进而保证仪器的灵敏度水平。 3.1.13四极杆碰撞反应池： 3.1.13.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物； 3.1.13.2池内可使用标准模式（STD模式）、碰撞模式（KED模式）和反应模式（CCT模式）进行干扰的消除和样品分析，每种模式都可通过平面四极杆设置带宽进行质量数的区段筛选以达到更优异的干扰消除效果； 3.1.13.3碰撞模式可使用He气，H2He混合气。 3.1.13.4池体应具备碰撞聚焦功能，保证碰撞模式下的高灵敏度分析，并可获得U≥1000Mcps/ppm的高灵敏度水平。 3.1.14DA透镜：为了消除因碰撞或反应过程中由于电荷转移而二次产生的中性粒子，保证仪器具有极低的背景噪音，样品离子在通过碰撞反应池后可被DA透镜进行离轴偏转，将池内可能产生的二次中性干扰消除。 ★3.1.15四极杆质量分辨器：纯Mo材料的长杆结构设计，提供双曲面电势场保证最佳的质量轴分辨率、丰度灵敏度；四极杆驱动频率≤2.2MHz，以获得更宽的质谱分析范围和更优异的质量轴稳定性，驱动频率越低越好。 ★3.1.16四极杆具有可调分辨率功能，可以在同一方法中针对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。 ★3.1.17质谱范围：3-288amu，且仪器应具备分析286UOOO+离子的能力 。 3.1.18脉冲模拟双模式同时型电子倍增器两种模式可以自动切换，必须可以在一次进样过程中同时完成扫描和跳峰分析（定性和定量分析），电子倍增器可对<0.1cps或 >109 cps的信号进行计数且两种模式分析过程中的驻留时间可达0.1ms。 3.1.19等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。 3.1.20可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力，并提供文献证明。 3.1.21 可实现15分钟内对砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，阿散酸，砷酸根（As5+），卡巴胂，硝苯砷酸，洛克沙砷共10种As形态进行完全分离，并提供文献证明。可实现2分钟内完全分离砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，砷酸根（As5+）共6种As形态，并提供文献证明。 3.1.22 耐高盐组件：耐高盐提取嵌片接口，利用嵌片的径向抽气功能，耐高盐嵌片+内标泵管稀释方法，可以直接进海水样和使用氩气稀释实现两种耐高盐方式。 3.2 软件： 3.2.1 操作系统：Microsoft ® Windows Win10 ,多任务,多用户系统软件。 3.2.2全自动分析功能(启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准技术与碰撞池技术切换等) 3.2.3包含色谱连用的瞬间信号分析软件以便与色谱或激光进样系统等连用。可以满足色谱连用中的数据采集，色谱积分计算，报告输出等功能。 3.2.4 实时数据显示,和实时报告显示。 3.2.5 要求拥有智能化软件包括：智能进样时间和智能冲洗时间，QAQC 软件，可以满足EPA方法的QC要求，智能谱图解释软件. 3.2.6 ICPMS操作软件可以安装于个人计算机上，样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理并生成报告。 3.3 自动进样器： 包括一套标准样品瓶加上4x60位样品托盘架和所用的12ml的试管。 3.4分离系统 3.4.1四元泵 3.4.1.1流量范围：0.001至10.000 mL/min，步进0.001 mL/min ★3.4.1.2压力：≥68Mpa 3.4.1.3流量准确度：<0.1% ★3.4.1.4流量精密度：<0.05% 3.4.1.5 梯度混合精确度：<0.15% 3.4.1.6 清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.4.1.7 液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.4.1.8溶剂脱气：内置4通道脱气机。 3.4.2 自动进样器： ★3.4.2.1样品瓶位：≥210位（2ml样品瓶） 3.4.2.2 进样方式：无样品损失，无残留 ★3.4.2.3 进样体积：0.01-80μL 3.4.2.4 进样体积准确度：0.5% 3.4.2.5 交叉污染：0.004% 3.4.2.6自动化特点：条码读取托盘，空段检测，样品拖盘/孔板识别，库存管理。 3.4.2.7 UDP用户自定义进样，可实现去溶剂效应，在线稀释和在线衍生功能。 3.4.3 柱温箱 3.4.3.1安全性能：防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测漏液情况。 3.4.3.2温控范围：5-80℃ 3.4.3.3温度准确度：±0.5℃ ★3.4.3.4温度稳定性：±0.1℃ 3.4.3.5温度精度：±0.1℃ 3.4.3.6容量：2支30cm色谱柱 3.4.3.7控温原理：帕尔贴结合空气循环模式、直热模式，即双模式温控。 3.4.3.8升温速率：典型值5 min 从 25°C 升温至40°C 3.4.3.9降温速率：典型值15 min 从 50°C 降温至20°C 3.4.3.10预留额外的两个六通阀或七通阀位置，可用于在线样品前处理等应用。 3.4.4 检测器 3.4.4.1二极管数：1024 3.4.4.2波长范围：190-800nm 3.4.4.3波长准确度：±1nm 3.4.4.4波长精密度：±0.1nm 3.4.4.5分辨率：0.6nm 3.4.4.6带宽：1-100nm 3.4.4.7通道数：8+3D UV 光谱扫描 3.4.4.8灯：氘灯 3.4.4.9数据采集频率：125HZ；3D模式下也是125Hz。 3.4.4.9自动校正：D-alpha线法自校正，氧化钬滤光器验证 4仪器性能要求 4.1 标准模式下灵敏度。 4.1.1 低质量数（Li）:>50Mcps/ppm 4.1.2 中质量数(Y或In):>270Mcps/ppm 4.1.3 高质量数(Tl或U):>400Mcps/ppm 4.2 标准模式下（No Gas）随机背景：＜1 cps (4.5amu),He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu) 4.3 标准模式下，仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景) 4.3.1 氧化物及双电荷 氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%； 双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。 4.4 仪器检出限 4.4.1 轻质量元素:＜0.5ppt 4.4.2 中质量数元素:＜0.1ppt 4.4.3 高质量数元素:＜0.1ppt 4.4短期稳定性 10min (RSD): <2% 4.5长期稳定性 2 hr(RSD): <3% 4.6质谱校正稳定性: <0.025 amu/24hr 5. 技术服务和培训 5.1 卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。 5.2 免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。 5.3 免费的提高操作培训，厂家负责派应用工程师到现场进行方法开发，方法应用培训； 5.4 厂家提供仪器2年的保修期。 5.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。 5.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。 5.7 两名人员免费的提高操作培训。 6．配置要求: 1、ICP-MS主机一套：带AGD 1路Qcell碰撞反应池气路，含碰撞反应池、真空泵、进样系统、连接管线及开机必备件； 2、冷却循环水装置 1套； 3、240位自动进样器1套； 4、液相色谱联机接口和控制分析软件1套 5、液相色谱仪(包括原厂柱温箱，四元梯度泵，自动进样器，DAD检测器，满足砷汞价态分析的色谱柱)1套； 6、备品备件： 6.1 镍采样锥2个； 6.2 镍截取锥2个； 6.3高基体截取锥嵌片，3.5mm 2个：高稳定截取锥嵌片，4.5mm 2个； 6.4 采样锥垫圈 20个； 6.5 泵管（12根/每包）2包； 6.6 废液管（12根/每包）2包； 6.7 特氟隆管 5M； 6.8 1/16OD.02ID 10Ft 特氟隆管 2根； 6.9 石英炬管2支； 6.10 石英中心管2支； 6.11 在线内标加入三通0.5mm孔径PEEK材质2个； 6.12 耐HF雾化室 1套； 6.13 耐HF雾化器 1个； 6.14 同心雾化器 1个； 6.15 内标管（12根/每包） 1包； 6.16 ICPMS专用工作站1套。 6.17 UPS稳压电源，供电时长不少于60分钟：1台 6.18 高纯氩气（含钢瓶、减压阀）4瓶；高纯氦气（含钢瓶、减压阀）1瓶。 ★若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件，并加盖投标人公章。 |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.中标供应商交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.中标供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标供应商需自行清理至校外。 |
| 保密要求 |  |  |  | 项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。 |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 50 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |
| 验收要求 |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（原件或复印件）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.采购单位验收程序分为预验收、正式验收两个阶段。在预验收阶段，采购人有权要求对产品进行测试，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足，采购人有权不予接收；如中标供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务、货物产品，则不予通过验收，采购人对供应商的履约保证金不予退还，并且保留追究供应商相关法律责任的权利。采购人有权邀请本项目其他投标人参与预验收工作。 4.合同条款有其他要求的按其要求。 |
| 付款条件 |  |  |  | 1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按交付验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内支付相应款项。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2.中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后无息退付。 |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |
| ▲进口产品 |  |  |  | 一、进口产品说明： ☑本分标所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采用进口产品投标时，供应商非生产厂家的，投标文件中必须提供投标产品生产商（或国外生产厂家驻国内代表机构）出具的产品授权书原件、售后服务承诺书原件以及产品保证供货证明原件，否则投标无效。 □本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |

- 4分标

| 序号 | 标的的名称 | 数量及单位 | 简要技术规格 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶液相色谱仪 | 1台 | 1．数量：1台 2．应用范围：广泛用于制药、食品、环保、化工行业的研发及各种常规分析 3．技术要求 3.1凝胶液相色谱系统，包流动相瓶、四元梯度泵（内置4通道脱气系统）、自动进样器、双控温多柱位柱温箱、蒸发光散射检测器。 3.2流路采用原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。 3.3四元泵 3.3.1流量范围：0.001~8.000 mL/min，步进0.001 mL/min ▲3.3.2最大压力：62Mpa 3.3.3流量准确度：0.1% 3.3.4流量精密度：0.05% 3.3.5 梯度混合精确度： 0.15% 3.3.6 溶剂种类：4种 3.3.7泵清洗系统：主动式单独流路清洗柱塞 3.3.8液滴计数器：自动监控泵漏液情况和泵清洗液情况 3.4 自动进样器： 3.4.1 兼容孔板及常规样品瓶 3.4.2 进样方式：无样品损失，无残留 3.4.3 进样体积：0.01~100μL 3.4.4 进样体积准确度：0.5% 3.4.5 交叉污染：0.004% 3.4.6自动防沉淀振摇及侧移功能 3.4.7 在线稀释和在线衍生功能 3.5 柱温箱 3.5.1安全性能：具备防止误开门功能，内置温度、湿度、气体传感器，在线监测泄露情况。 ▲3.5.2温控范围：5~80℃，可降温 3.5.3温度准确度：±0.5℃ 3.5.4温度稳定性 ：±0.1℃ 3.5.5温度精度 ：±0.1℃ 3.5.6容量：最多2支色谱柱 3.5.7预留额外的六通阀或十通阀位置，可用于在线样品前处理等应用 3.6 蒸发光散射检测器 3.6.1. 光源：650 nm半导体激光器，带有光校正系统，激光光源使用寿命可达30000小时。 3.6.2. 光阱：布儒斯特角光阱降低了背景噪音。 3.6.3. 检测角度：光电倍增管从120o角度检测散射光，避免折射、反射、衍生光干扰。 3.6.4. 检测限：使用标准柱，信噪比为3，以胆固醇计≤1×10-7 g/mL。 ▲3.6.5. 基线噪声：基线噪声≤0.02 mV， 3.6.6.基线漂移：≤0.2 mV/30 min。 3.6.7. 定量重复性：RSD6 ≤ 2.0%. (按照国家计量检定规程中的方法测试)。 3.6.8. 温度范围：漂移管室温至130 ℃。 3.6.9. 雾化气体：氮气或空气0.00 L/min-5.00 L/min可调节。 3.6.10. 防腐处理：漂移管及整个流路系统做了防腐蚀保护处理。 3.6.11. 漂移管构造：全部优质不锈钢结构（不含易碎玻璃及易腐蚀元件），特殊工艺涂层具有自清洁功能，可免清洗。 3.6.12. 信号输出： 同时具备数字信号输出与模拟信号输出(±2.4V)，可兼容不同厂家的液相色谱仪使用，。 3.6.13. 信号调零功能：手动、自动调零和远程自动调零 ▲3.6.14. 信号功能：1-7档增益调节，可根据样品浓度调节信号响应；采集频率可设置到100Hz。 ▲3.6.15. 仪器方法存储：通过仪器触摸屏面板，可设置存储100组蒸发光参数方法，供后期选择调用。 ▲3.6.16. 智能化：仪器面板为全彩色触摸屏，含有谱图显示功能，基于Windows的触摸屏幕上显示谱图，实时监测谱图采集；整机具有温度、流量、压力报警保护功能，实时监测仪器工作状态，可实现人机分离。 3.6.17. 安全性能：仪器开机多项自检，同时具备出错修正控制，温度、压力及流量等实时监控报警且异常情况具备声音和灯光报警，多重安全保护设计，有效提升仪器维护方式方法，降低仪器维护成本，延长仪器使用寿命。 3.6.18. 绿色节能：待机及工作模式等多种模式自有切换，有效降低功耗。 3.6.19. 密码锁屏：密码锁屏，防止误操作，显示错误日志，满足GLP要求 3.7 软件: 3.7.1操作系统:可兼容Windows 7和windows 10 3.7.2色谱控制分析数据库:通过高性能USB方式和电脑进行数字信号传输,可编制分析方式和顺序，兼容Oracle、Microsoft SQL Server多种数据库平台。 3.7.3可自动进行快速数据采集和后处理. 3.7.4可提供适时分析条件参数和分析结果，在线监测和采集泵压力变化数据。 3.7.5具有仪器相关数据与运行状况溯源功能，方便故障排查。 3.7.6 可通过升级兼容第三方仪器，操控包括气相色谱，离子色谱等第三方仪器公司仪器 3.7.7 可使用PDF、EXCEL等格式输出实验结果。实验数据编辑相关操作为EXCEL式操作，运算灵活，修改方便。 |  |  |
|  | 倒置显微镜 | 1台 | 1、光学系统：新的国际标准无限远光学系统，齐焦距离≥60mm；显微镜的工作距离更长，整机防霉设计； 2、调焦机构：通过物镜向上/向下运动,行程(手动):向上7毫米向下1.5毫米 粗调:>37毫米/每转，微调:≤0.2毫米/每转，粗调扭矩可调； 3、目镜筒：铰链式双目目镜筒，瞳距：50－75mm，水平倾角为45°； 4、目镜：10×目镜，标准宽视野22mm视场数； 5、照明系统：长寿型LED,内置复眼透镜，光源保用终身； 6、高精确度物镜转换器：较大空间操作的背向型≥5孔位物镜转换器； 7、滑板：相差滑板； 8、聚光镜：超长工作距离(ELWD)聚光器，工作距离≥75mm； 9、移动载物台：台面大小：170×247mm，行程：126×78mm，可安装数个微孔板标本夹； 10、台面高度：≥195mm，有190mm的空间用来安放各种大型容器培养皿观看，聚丙烯窗板，可加装各种载物托板； 11、高分辨率切趾相差ADL多功能物镜：消杂光的切趾相差显微术，能消除传统相差观看所产生的光晕，立体感强、边缘及细节清晰，可获高分辨率图象： 4X N.A. 0.10, W.D. 30.0 mm ADL 10X N.A. 0.25, W.D. 5.2mm ADL 20XF N.A. 0.4, W.D.3.0mm ADL 40XF N.A. 0.55, W.D. 2.1mm 12、整体的防霉结构设计：利用专业镀膜防霉技术在镜体、目镜筒和物镜都有专业的防霉处理；能保证仪器及光学系统长久有效的防霉。 13、配套显微成像分析硬件系统。像素：≥1600万像素彩色；芯片：≥1/1.2英寸彩色COMS芯片；像素尺寸：单个像素尺寸≤2.9μm；曝光时间：1ms-10s；图像分辨率≥1920x1080 像素；预览速度：全分辨率预览速度≥30fps；一体化输出：相机内置控制程序；USB模式下，直接联机输出。 14、配套可重复安装的高级图像分析处理软件。操作系统至少为windows10系统以上，使用先进程序语言，程序执行效率高；硬件控制：支持各类显微镜；图像采集：支持动静态图像拍摄、Z序列图像拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据；大图象拼接：该工具可以在高倍率下精确的进行无缝拼接大面积图像，可通过手动载物台拼接大面积图像；通道合并：荧光及明场图像叠加；图像处理：RGB颜色调整、对比度、改善图像的锐度和细节。手动测量：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等；可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。配套专用显微镜接口和专用相机接口套件。 15、配套专用硬件工作站必备。 若投标人选择进口产品参与投标，投标文件中必须提供生产厂家或代理商针对本项目的授权委托书及售后服务承诺书原件，并加盖投标人公章。 |  |  |
| ▲二、商务要求 |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |
| 质保期 |  |  |  | 1.质保期 1 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  |  | 1.中标供应商交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.中标供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标供应商需自行清理至校外。 |  |
| 保密要求 |  |  |  | 项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。 |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 50 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |
| 验收要求 |  |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（原件或复印件）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.采购单位验收程序分为预验收、正式验收两个阶段。在预验收阶段，采购人有权要求对产品进行测试，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足，采购人有权不予接收；如中标供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务、货物产品，则不予通过验收，采购人对供应商的履约保证金不予退还，并且保留追究供应商相关法律责任的权利。采购人有权邀请本项目其他投标人参与预验收工作。 4.合同条款有其他要求的按其要求。 |  |
| 付款条件 |  |  |  | 1.中标人在要求的交付期内，可分批交付，也可一次性交付，但须先按交付验收合格的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30日历日内支付相应款项。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣减履约保证金，或要求解除合同，并追究中标人法律责任。 2.中标人须在合同签订前向采购人账户转付中标金额2%的履约保证金，否则不予签订合同。履约保证金在采购内容全部交付验收完成之后无息退付。 |  |
| 三、其他要求 |  |  |  |  |  |
| ▲进口产品 |  |  |  |  | 一、进口产品说明： ☑本分标所涉及的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。采用进口产品投标时，供应商非生产厂家的，投标文件中必须提供投标产品生产商（或国外生产厂家驻国内代表机构）出具的产品授权书原件、售后服务承诺书原件以及产品保证供货证明原件，否则投标无效。 □本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效投标处理。 |

# 第四章  采购需求调查响应文件格式

××××××（供应商名称）

响应文件

项目名称：

供应商：                         （盖单位公章）

日期：         年     月     日

目    录

1、投标人的营业执照副本复印件；

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明；

3、对招标项目的单价和总价进行报价；

4、相关行业发展情况  （产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述，格式自拟）；

5、产品市场供给情况以及供货周期  （格式自拟）；

6、同类招标项目历史成交信息 （格式自拟）；

7、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况；

8、影响供应商报价和项目实施风险的因素 （格式自拟）；

9、是否能提供生产厂家授权、承诺等证明材料，请描述相关情况（选用进口产品时提供，格式自拟）；

10、其他相关情况  （格式自拟）。

1、投标人的营业执照副本复印件

2、采购需求：技术需求及商务要求可在现有条款的基础上进行修改、完善，如国家标准或强制性要求有变动的，请重点列明

3、对招标项目的单价和总价进行报价

报  价  表

项目名称：                                     投标人名称：

分标：                                         单位：元

| 序号 | 标的的名称 | 品牌型号、生产厂家 |  | 技术参数 | 数量及 单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 填写要求： 1、货物类商品应注明品牌、型号、生产厂家； 2、服务类商品可填写服务提供者的名称。 |  | 填写要求： 应提供内容详细、完整的技术参数。 |  |  |  |  |
| 合计金额大写：人民币 （￥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、商务要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价要求 |  |  | 报价为采购人指定地点的现场交付价格，包括但不限于： 1）采购内容中所有货物和服务的价格； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、安装（含安装材料）、调试、培训、技术支持、售后服务的费用，质保期内维修、养护、软件升级等费用； 4）必要的保险、检测费用和各项税费等。 |  |  |  |  |  |
| 质保期 |  |  | 1.质保期 年。（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2.所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供上门维修、更换和软件升级服务；质保期结束后，提供终身维护，并优惠提供相关零配件。 |  |  |  |  |  |
| 产品及售后服务要求 |  |  | 1.中标供应商交付的所有设备必须是签订合同之日前 1 年内生产的产品。 2.送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。（所有货物仅接受现场交付，不接受邮递） 3.为采购人提供产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 4.故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，中标供应商在接到采购人通知后1小时作出响应；如需到达现场解决的，在4小时内应到达现场。 5.中标供应商须遵守校园出入规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，中标供应商需自行清理至校外。 |  |  |  |  |  |
| 保密要求 |  |  | 项目如涉及采购方信息安全的，成交人在与采购人签订合同时，还需同时签署保密协议，并严格遵守信息安全相关规定。如因成交方人员违反该协议有关规定，导致出现信息泄露或信息安全问题的，由成交人负责，如涉及法律责任的，则全部由成交人承担。 |  |  |  |  |  |
| 交付时间、交付地点 |  |  | 1.交付时间：自签订合同之日起 日历日内全部交付完成并验收合格。 2.交付地点：广西农业职业技术大学。 |  |  |  |  |  |
| 验收要求 |  |  | 1.验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担。报价时应考虑相关费用。 2.中标供应商在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件（原件或复印件）进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接受货物处理及违约处理，中标供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 3.采购单位验收程序分为预验收、正式验收两个阶段。在预验收阶段，采购人有权要求对产品进行测试，以确认产品的技术指标和性能是否达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的技术功能要求，若测试结果不能满足，采购人有权不予接收；如中标供应商无法在规定时间内提供达到采购文件中所规定以及响应文件所承诺的服务、货物产品，则不予通过验收，采购人对供应商的履约保证金不予退还，并且保留追究供应商相关法律责任的权利。采购人有权邀请本项目其他投标人参与预验收工作。 4.合同条款有其他要求的按其要求。 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  | ...... |  |  |  |  |  |

投标人全称：                         （公章）

法定代表人或委托代理人：             （签字或签章）

投标人地址：

投标人联系方式：                      （联系人、联系电话）

日期：      年     月     日

4、相关行业发展情况  （产品市场情况，更新迭代或技术发展的情况描述，格式自拟）

5、产品市场供给情况以及供货周期  （格式自拟）

6、同类招标项目历史成交信息【格式自拟，附中标（成交）通知书】；

| 序号 | 产品名称 | 制造商或服务商 | 规格型号 | 成交价 | 采购单位 | 成交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7、可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续维护服务及费用情况    （格式自拟）

8、影响供应商报价和项目实施风险的因素 （格式自拟）

9、是否能提供生产厂家授权、承诺等证明材料，请描述相关情况（选用进口产品时提供，格式自拟）；

10、其他相关情况     （格式自拟）